新LVDT电路板接线图

显示器

INPUT:   0 –   VDC

DISPLAY: 0 –   mm

IN         IN     ┌AC SOURCE┐

(HI)        (LO)    220V 110V  0V

位移变动:

输出电压:

数字显示:

⊕　     ⊕    ⊕  ⊕ ⊕

AC 220V

○　　　　VR3  5k　　　　　　      　　 　　  ○

白   外加电源

AC 220V

白

黑

红

O/P     请勿动,已调好         8                 4  AC

D.C.     –     □                                                               □

OUTPUT  +         □                                     7                     3   □

2k     VR1                6                 2  JP1

SPAN输入值调整

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5                 1

10k    VR2

ZERO零点调整

注(1)

LVDT                                                                            T1

CN3  1

注(2)       橙

紫

紫

□

□

2mm ← 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  □

6mm ← 0   吐出型                                             3

15mm← 0                                                                        LVDT

黑                   红

红                   黑

黄　 　　　　  　    黄

白                   蓝

50mm← 0                                                       □1                              VR4  5k

比例：1：1

宽：100mm

长：118mm

□2                               请勿动,已调好

□3

□4

LVDT    CABLE

○                                           ○

注(1) 外加电源为220V时，要短路(Short)JP1的点2、3。

外加电源为110V时，要短路(Short)JP1的点1、2及点3、4。

注(2) 外接线绕电组1KΩ或2KΩ，作为外部零点微。

若不接，可将接头CN3拔除。

注(3) LVDT与电路板接线如图所示，则LVDT的CORE向出线端

移动时，O/P(+)电压增加(压入型) 。

若要LVDT的CORE离间出线端时，O/P(+)电压增加(吐出型)，

则LVDT与电路板的接线红、黑对调(即红接黑，黑接红)。

0 → 2mm     压入型

□1

□2

□3

□4

红                    红

黑                    黑

黄　  　　　　  　    黄

白                    蓝

0 → 6mm

0 → 15mm

0 → 50mm

LVDT    CABLE